六相微机继电保护测试系统应用规格特点

试验注意事项

1、测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统，请勿过于频繁地开关主机电源（间隔1分钟）。

2、装置面板或背板装有USB插口，允许热拨插USB口设备（如U盘等），但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。

3、为了保证工控机内置的Windows操作系统能稳定可靠运行，请不要随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标，请不要随意操作、更改、增加、删除、使用内置Windows系统，以免导致操作系统损坏。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒，也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。

4、外接键盘或鼠标时，请勿插错端口，否则Windows操作系统不能正常启动。

5、请勿在输出状态直接关闭电源，以免因关闭时输出错误以致保护误动作。

6、开入量兼容空接点和电位（0－250VDC），使用带电接点时，接点电位高（正极）应接入公共端子COM端。

7、使用本仪器时，请勿堵住或封闭机身的通风口，一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。

8、禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则，测试仪将被损坏。

9、如果现场干扰较强或安全要求较高，试验之前，请将电源线（3芯）的接地端可靠接地或装置接地孔接地。

10、 如果在使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题，可以这样解决：向下触按复位按钮键，使DSP复位；或退出运行程序回到主菜单，重新运行程序，则界面所有数据均恢复至默认值。

ZYJB-06六相微机继电保护测试系统主要特点

1、满足现场所有试验要求。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试，也可对现代各种微机保护进行各种试验，特别是对变压器差动保护和备自投装置，试验方便。

具有标准的六相电流，六相电压同时输出，电流30A/相，电压120V/相。六相电流并联可达180A。

2、各种技术指标达到电力部颁发的DL/T624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。

3、单机独立运行，内置高性能工控机，主频1.7GHz双核，内存2G，硬盘16G，运行Windows XP操作系统。

4、国内同行业采用进口拉丝不锈钢面板，亚克力数字键盘，同时采用触摸式鼠标，克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点，并选用8.4寸触摸屏,分辨率为800×600的LED真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用。

5、主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。

6、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。

7、采用USB接口直接和PC机通讯，无须任何转接线，方便使用。

8、可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件，无须重新学习操作方法。

9、配有独立专用直流辅助电压源输出，输出电压分别为110V（1A），220V（0.6A）。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。

10、  具有软件自校准功能，避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度，从而大大提高了精度的稳定性。

技术参数

1、交流电流源：

幅值范围：  6×（0-30A） 精度：0.2%

六相电流并联输出最大值： 180A

相电流长期允许工作值： 10A

功  率： 300VA/相

六相并联最大功率： 900VA

六相并联最大输出时允许工作时间：10s

频率范围： 0--1000Hz   精度：0.001Hz

谐波次数： 2--20次     相位： 0--360°   精度：0.1°

2、直流电流源：

幅值：10A/相   功率：300VA/相   精度：0.5%

3、交流电压源：

幅值范围 ：6 ×（0--120V）    精度：0.2%

线电压范围： 0--240V

相电压/线电压输出功率 ：70VA/100VA

频率范围：0--1000Hz    精度：0.001Hz

谐波次数： 2--20次

4、直流电压源：

相电压输出幅值：0--±150V    精度：0.5%

线电压输出幅值：0--±300V

相电压/线电压输出功率：90VA/180VA

5、开关量端子:

开关量输入端子：8对

空 接 点： 1--20mA，110V 装置内部有源

电位翻转：0--6VDC为低电平

15--250VDC为高电平

开关量输出端子：4对，空接点，遮断容量：110V/2A，220V/1A。

6、时间测量范围:

范围  1ms~9999s     测量精度  1ms

7、体积重量：

体积 470 (mm)×405 (mm)×185 (mm)   约20Kg

8、电   源：

AC220V±10%    50Hz  10A

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！