ZC7110/ZC7120程控耐压测试仪主要技术指标

ZC7110/ZC7120程控耐压测试仪是公司新近开发的安规系列产品。仪器采用了线性放大技术产生低 失真的正弦波输出，使测试更为精确。16×2大字符LCD 显示屏的运用，以及人性化的交互试操作模式，使得使用 者更清晰易懂。测试结果和测试条件同时显示，使得使用 者对测试结论倍感放心。ZC7110/ZC7120程控耐压测试仪可广泛应用于要求安规测 试的领域。

| 型号 | ZC7122 | ZC7120 | ZC7112 | ZC7110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流耐压测试 | 输出电压 | 范围：0～5000V，0～12mA，分辨率10V |  |  |  |
|  |  | 准确度：±（2％设定值+5V） |  |  |  |
|  | 输出频率 | 50Hz/60Hz可选择 |  |  |  |
|  | 输出波形 | 正弦波，失真度＜2％ |  |  |  |
|  | 上限设定 | 范围：0.10～12.00mA，分辨率0.01mA |  |  |  |
|  |  | 准确度：±（2％设定值+2个字） |  |  |  |
|  | 下限设定 | 范围：0.10～12.00mA，分辨率0.01mA |  |  |  |
|  |  | 准确度：±（2％设定值+2个字） |  |  |  |
|  | 电弧侦测 | 1～9级 |  |  |  |
| 直流耐压测试 | 输出电压 | 范围：0～6000V， |  | ─ | ─ |
|  |  | 分辨率10V，准确度： |  |  |  |
|  |  | ±（2％设定值+5V） |  |  |  |
|  | 输出纹波 | ＜5％（在6KV/5mA） |  | ─ | ─ |
|  |  | 线性负载下测试 |  |  |  |
|  | 上限设定 | 范围：0.02～5.00mA |  | ─ | ─ |
|  |  | 分辨率0.01mA，准确度 |  |  |  |
|  |  | ±（2％设定值+2个字） |  |  |  |
|  | 下限设定 | 范围：0.00～5.00mA |  | ─ | ─ |
|  |  | 分辨率0.01mA，准确度 |  |  |  |
|  |  | ±（2％设定值+2个字） |  |  |  |
|  | 自动放电 | 200mS |  | ─ | ─ |
| 控制接口 |  | 输入：测试（TEST），复位（RESET） |  |  |  |
|  |  | 输出：测试通过（PASS），测试失败（FAIL） |  |  |  |
|  |  | 测试进行中（TEST-IN-PROCESS） |  |  |  |
| 缓升设定 |  | 0.1～999.9秒 |  |  |  |
| 测试时间 |  | 范围：0.5～999.9秒，（0=连续测试） |  |  |  |
| 测试结果输出方式 |  | 蜂鸣器，LCD显示读数，控制接口状态输出 |  |  |  |
| 记忆组 |  | 5组测试条件记忆，每组有3个测试步骤选择 |  |  |  |
| 显示器 |  | 16×2带背光LCD显示器 |  |  |  |
|  |  | ZC7112/ZC7122适用 |  |  |  |
| 绝缘电阻测试 | 输出电压 | 范围：DC100～1000V，分辨率10V |  |  |  |
|  |  | 准确度：±（2％设定值+5V） |  |  |  |
|  | 电阻范围 | 范围：1～1000MΩ，（4位数显示，自动换档） |  |  |  |
|  |  | 准确度：±（3％读数值+2个字）电压≥500V |  |  |  |
|  |  | ±（7％读数值+2个字）电压＜500V |  |  |  |
|  | 上限设定 | 同电阻范围，间距：1MΩ |  |  |  |
|  | 上限设定 | 同电阻范围，间距：1MΩ |  |  |  |

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!