指针式绝缘电阻测试仪操作方法及使用注意

指针式绝缘电阻测试仪适用于测量各种电机，电缆，变压器，电讯元器件，家用电器和其它电气设备的绝缘电阻。采用电池供电，具有体积小、重量轻、便于携带等优点，仪表内部自动量程转换电路的运用大大提高了仪表的测量上限值。 硬质的包装机壳作为必要的配件，仪表各探头的外壳都是塑料的紧密结构，具有很好的密封性和防水性。采取低功耗设计，最大消耗电流为80A（C型表为500mA），8节1.5V五号电池在最大负载时能连续工作7小时，或者最小负载时，工作12小时（不包括C型表）。C型具有交、直流两用功能，短路电流在2mA以上，并且可以在充电的同时使用仪表，充电部分采取智能方式，提高了充电速度和充电效率。

绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。指针式绝缘电阻测试仪是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前，电气设备朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。

指针式绝缘电阻测试仪的操作接线方法：

1)试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线，并将被试物短接后接地放电1min，电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。

2)效验仪表指针是否在无穷大上，否则需调整机械调零螺丝。

注意：在调整机械调零螺丝时，左右调整量为半圈。

3)用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢，必要时先用汽油洗净套管的表面积垢，以消除表面漏电电流影响测试结果。

4)将带高压测试线(红色)插入LINE端，另一端探针或探钩接于被试设备的高压导体上，将测试线(绿色)插入GUARD端，另一端接于被试设备的高压护环上，以消除表面泄漏电流的影响。将另外一根黑色测试线插入地端(EARTH)端，另一头接于被试设备的外壳或地上。

指针式绝缘电阻测试仪的使用注意事项

1、切勿测量交/直流电压在600v以上的电路。

2、请勿在易燃性场所测试，活化可能会引起爆炸。

3、如果仪器表面潮湿或者操作的手是湿的请勿操作本仪器。

4、当测量时，不可接触测试笔导电部位。

5、当测试线短路连接在仪器上时，不要按下TEST键。

6、测量时请勿打开电池盖。

7、进行绝缘测量时，不可触摸待测线路。

8、在测量电阻前，待测电路必须完全放电，并且与电源电路完全隔离。

9、如果测试笔或电源适配器破损需要更换电，必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。

10、电池指示器批示电能耗尽时，不要使用仪器。若长时间不使用仪器，请将电池取出后存放。

11、不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用本仪器。

12、请使用湿布或者清洁剂来清洗仪器外壳，请勿使用磨擦物或溶剂。

​