交直流阻容分压器产品平时的维护保养

交直流阻容分压器由高压分压器和低压显示表两部分组成，两者采用配套电缆连接使用。

1、不使用该仪器时应把仪器装箱封闭好，放在阴凉干燥处；

2、每年至少应送上级计量检定部门校准一次，或者返厂校准；

交直流阻容分压器使用方法：

1、将高压表接地端安全接地；

2、将高压线接在均压球上方，用接线螺旋栓将高压线拧紧；

3、将仪表底座上的输入端插入数字高压表测量端,测量直流时将钮子开关切换到“DC”档,测量交流时将钮子开关切换到“AC”档；

4、所测电压为小于20kV时选择“LOW”档，当超过20kV时请选择“HIGH”档，从而获取更高精度的测试值；

5、打开“Power”开关，选择合适档位，此时数字高压表上将显示“000.0”或“00.00”,此时即可开始测量；

6、待测试完毕后，切断高压，等交直流数字高压表上读数为“000.0”或“00.00”时方才进入现场（交流试验时，仪表会缓慢回零，但高压电源已经没有电了，故在这种情况下请注意交流和直流试验的区别）；

7、在测量直流时，若有滤波电容，应先对滤波电容充分放电，使数字高压表指示的读数为“000.0”时，才可以做相关操作；

- 在使用和保养中，均应注意数字高压表表面的清洁，防止污秽，此仪器应置于干燥处，妥善保管；

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!