简介回路电阻测试仪的工作原理

现在国内厂家出产的回路电阻测验仪都是选用四端法测验，用高频开关电源发生大于100A 的测验电流，当按下丈量键时，高频开关电源输出大于100A的测验电流，一起采样电路开端对电压输入端和内部电流分流器电压进行采样，获得的信号经放大器放大，由A/D转换器将模拟信号转换成数字信号后，再经微处理器对数据进行滤波、运算、处理，最后送显现器显现出此次丈量的电流和电阻值。

以上原理在实验室正常实验时效果很好，而且当电流测验回路呈现断线或触摸不良时，仪器会依据电流分流器上的电压判别出电流回路开路。但当电压接线回路呈现触摸不良或开路时，测验仪还会显现一个数值，此刻会呈现以下几种状况：

1)电压回路开路或触摸不良，测验现场没有强电场搅扰如图一所示：

图一

回路电阻测试仪

图中的R1表明回路电阻测验仪电压线回路中的电阻。当电压线断线时，R1的电阻为无穷大，有时候在断路器的接线排上会有氧化膜或油膜。当回路电阻的电压测验钳接到这样的接线排上时就可能发生触摸不良，测验的触摸电阻并不是无穷大，也不是小到能够疏忽(关于电压采样的输入电阻)。这种状况下，回路电阻测验仪显现的数据与实践试品的电阻值数据的联系如下：

设试品电阻为Rx,电压采样回路的输入内阻为Ri，电流采样不受影响。仪器显现的值=Rx*Ri/(R1+Ri),比实践测验的阻止要小一些，假如此刻试品的阻值 Rx现已超出了安全规模，而仪器显现的值却可能在合格规模之内，此刻就简单使实验人员发生误判，发生安全隐患。

2)电压回路开路或触摸不良时(开路时可视触摸电阻R1无穷大)，实验现场有较强的电磁搅扰如图二所示：

此刻带电母线通过以空气为介质的电容搅扰两条电压测验线，因为搅扰的效果使回路测验仪电压采集线两端呈现差模电压，假如搅扰较大，会使回路电阻测验仪显现出较量品电阻值大的多的数值，此刻实验人员会判别出有问题，解决后，得到正确的数值。

假如搅扰的强度不是很大，仪器测验数值正好坐落该断路器的合格阻值规模，实验人员一般就会认为数据正确，这时就会发生误判，呈现虚伪数据，形成安全隐患。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!